Пермский путь спанфистроения

Идея построения простого автоматизированного прибора для измерения чувствительности радиолюбительских устройств обсуждалась с «патриархом» УКВ в Перми UA9GL ещё в восьмидесятые годы прошлого столетия. Изучались публикации в ДУБУСе первых проектов СПАНФИ.

Новый толчок эта тема получила с появлением сообщений от RW3AZ и RX3DR в соответствующей ветке форума VHFDX.ru.

Изготовление цифровой части не встретило больших трудностей. Для улучшения стабильности показаний был заменён источник опорного напряжения на более стабильный LM4030AMF-4.096CT-ND. Добавлен также цифровой милливольтметр подключенный на выход детектора. Он удобен для различных попутных измерений в широкополосном режиме таких как измерение отношения шума земля/небо, измерение шума от космических источников и Луны, а также для будущих экспериментов по измерениям методом линейной шкалы.  Кроме того он позволяет при измерениях предусилителей с большим коэффициентом усиления контролировать рабочий участок логарифмического  детектора.

С радиотрактом пришлось повозиться   –   возник ряд не устраивающих нас моментов:

- в конструкции SQ4AVS (и интерпретированной OK1DFC) два широкополосных каскада после ФСС создают пьедестал, снижающий динамический диапазон детектора, а первый каскад собирает всевозможные помехи, создающие интермодуляцию и нестабильность показаний.

От построения радиотракта по супергетеродинной схеме мы отказались руководствуясь изданием Алмазова-Долженко К.И. «КОЭФФИЦИЕНТ ШУМА И ЕГО ИЗМЕРЕНИЕ НА СВЧ».

Привожу цитату:

ИКШ (измерители коэффициента шума) прямого усиления  имеют некоторые преимущества перед  супергетеродинными ИКШ. Здесь отпадает необходимость в гетеродинном  генераторе и смесителе, прием сигналов происходит на одной частоте, т.е.  отсутствует зеркальный канал приема. По этой причине исключается необходимость в применении фильтра зеркального канала, который должен перестраиваться по частоте строго синхронно с гетеродином.

Частотная селекция в ИКШ прямого усиления достигается с помощью полосно-пропускающего СВЧ фильтра. Необходимы также измерительный СВЧ усилитель и СВЧ квадратичный детектор, работающие в полосе рабочих частот исследуемого усилителя.

Для нормальной работы приемника прямого усиления в составе ИКШ в

связи с широкополосностью поступающих шумовых сигналов необходимо выполнение ряда требований к элементам, входящим в состав приемника.

В результате многократных экспериментов с различными вариантами схемы и шаманства типа – помещение прибора в микроволновку - (для экранирования, подогрев не включался ( ), приняли решение строить отдельные радиотракты прямого усиления на каждый радиолюбительский диапазон:  2м, 70см, 23см. Измерения на других частотах (вне радиолюбительских диапазонов) не планируются.

Входной полупроводниковый элемент в каждом из трактов имеет низкие собственные шумы (менее 1db) и согласно формуле Фрииса не оказывает значительного влияния на результаты измерений.

Схема радиотракта на 144 мГц

Схема радиотракта на 432 мГц

Схема радиотракта на 1296 мГц

Такое построение позволяет легко добиться согласования по входу на каждом диапазоне, оптимизировать усиление – не нужен переключаемый аттенюатор как у Зденека, не нужны переключаемые ФСС на каждый диапазон (с их индивидуальным согласованием)  и исключаются проблемы с их экранированием. Оправдывается также и повышенный расход полупроводниковых элементов, которые, к тому же, теперь не столь дефицитны.

В качестве генератора шума использовался на первых порах обратносмещенный переход маломощного транзистора КТ316, но его стабильность недостаточна. Поэтому, связавшись с Анатолием NOISE1, получили из Великих Лук калиброванный экземпляр М31305-8 (вместе с калибровочной характеристикой). Схема питания использована стандартная, позволяет запитывать голвки как с положительным так и с отрицательным питанием без каких-либо дополнительных переключений.